Załącznik nr 3

PARAMETRY TECHNICZNE – OPIS – PARAMETRY DO OCENY

| L.P. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane | Parametry techniczne z punktacją | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYFROWY, KOSTNO - PŁUCNY APARAT RTG PODŁOGOWY |  |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Jedna deklaracja zgodności obejmująca cały aparat podłogowy kostno-płucny łącznie z detektorem * | TAK/NIE Dołączyć do oferty. | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oferowany zestaw fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem - nie dopuszcza się rozwiązań np.retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego łącze. | TAK |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Rok produkcji 2021 | TAK |  |  |
|  | Generator RTG |  |  |  |
|  | Zasilanie trójfazowe | TAK |  |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 50 kW |  |  |
|  | Max prąd | ≥ 550 mA |  |  |
|  | Max wartość mAs | ≥ 500 mAs |  |  |
|  | Zakres napięć | min 40 - 150 kV |  |  |
|  | Czas ekspozycji | 1ms – 5s |  |  |
|  | KOLUMNA PODŁOGOWA |  |  |  |
|  | Kolumna z lampą mocowana na podłodze, niezintegrowana ze stołem | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z lampą, z możliwością wykonywania zdjęć poza obrębem stołu i na stojaku z lampą w pozycji lampy poniżej blatu stołu | 150 cm |  |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi | ≥ 180 cm |  |  |
|  | Najniższe położenie ogniska lampy rtg od podłogi | ≤ 49 cm |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej. | 180 |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | +/- 120 |  |  |
|  | Wielofunkcyjny, panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji min. kV, mAs z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg. | TAK |  |  |
|  | Na panelu przy lampie rtg wyświetlany obrazkowy przewodnik w ustawianiu pacjenta do danego badania oraz sposób kolimacji w celu standaryzacji badań * | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlenie odległości SID. | TAK |  |  |
|  | Max SID uzyskiwane do detektora w stole | ≥ 115 cm |  |  |
|  | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. | TAK |  |  |
|  | LAMPA RTG i KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska małego wg IEC. | ≥ 25 kW |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska dużego wg IEC. | ≥ 55 kW |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody. * | ≥ 300 kHU | ≥ 350 kHU – 5 pkt., <350 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg.* | ≥ 1,2 MHU | ≥ 1,3 MHU– 5 pkt. < 1,3 MHU – 0 pkt. |  |
|  | Miernik dawki (DAP) lub kalkulator dawki. | TAK, podać |  |  |
|  | Ustawiana dodatkowa filtracja w kolimatorze | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | +/- 45 |  |  |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi i z lokalizatorem świetlnym. Siła światła pola lokalizatora świetlnego wiązki rtg ≥100 lux. Dodatkowy znacznik laserowy. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna, wstępna kolimacja ustawiana zgodnie z wybranym programem anatomicznym lub kolimacja automatyczna, ograniczająca pole promieniowania w taki sposób, aby nie wychodziło ono poza obszar detektora. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania | TAK |  |  |
|  | STÓŁ Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIA |  |  |  |
|  | Blat stołu pływający. | TAK |  |  |
|  | Układ automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) w stole. | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, z możliwością wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al * | ≤ 1,4 mm Al | ≤ 0,5 mm Al - 10pkt > 0,5 mm Al – 0 pkt |  |
|  | Długość blatu stołu. | ≥ 210 cm |  |  |
|  | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 65 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 25 cm |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi.* | ≤ 57 cm | ≤ 52 cm – 5 pkt > 52 cm – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 80 cm |  |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej. | ≥ 290 kg |  |  |
|  | Odległość zewnętrzna powierzchnia blatu stołu – detektor. | ≤ 9 cm |  |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. | TAK |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora | TAK |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora* | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK |  |  |
|  | STATYW PŁUCNY |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 39 cm |  |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 175 cm |  |  |
|  | Układ automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) w statywie. | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia z SID do minimum 150cm | TAK, podać parametry |  |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. | ≤ 0,8 mm Al |  |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 8 cm |  |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do zdalnej zmiany wysokości statywu * | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru na bezprzewodowym pilocie przejazdu do min. 2 wstępnie zaprogramowanych pozycji statywu, możliwość zdalnej zmiany kolimacji* | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy. | TAK Podać model |  |  |
|  | Detektor w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego detektorem MAX wi-D (ten sam typ), możliwość zamiennej pracy, zamiany akumulatorów* | TAK/NIE | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42,0 cm x 34,5 cm |  |  |
|  | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 6,5 mln |  |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |  |
|  | Głębokość bitowa akwizycji. | ≥ 16 bit |  |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem. | ≤ 3,5 kg |  |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim | ≥ 150 kg |  |  |
|  | DQE | ≥ 70 % |  |  |
|  | Ochronność min. IPX3 | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora W zestawie łącznie min. 2 akumulatory | TAK |  |  |
|  | Akumulator detektora doładowywany podczas pracy detektora w szufladzie stołu i statywu* | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dodatkowa osłona do zdjęć pod obciążeniem punktowym zwiększająca dopuszczalne punktowe obciążenie do min. 200kg lub detektor z dopuszczalnym punktowym obciążeniem do min.200 kg | TAK |  |  |
|  | Rączka zintegrowana z obudową detektora * | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Powłoka antybakteryjna detektora * | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy min. 19” | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów diagnostycznych przechowywanych na stacji | ≥ 5000 |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu | ≤ 4 s |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 12 s |  |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych. Programy wyświetlane w j. polskim | TAK |  |  |
|  | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów ekspozycji. | TAK |  |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD. | TAK |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z DICOM Worklist oraz w trybie pilnym (bez podawania danych pacjenta). | TAK |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Dose Structured Report | TAK |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników. | TAK |  |  |
|  | Po zakończonym badaniu, wraz z obrazami, aparat wysyła na serwer PACS serię DICOM Dose Strustured Report z informacjami o dawce i parametrami ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych. | TAK |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o połączeniu z detektorem bezprzewodowym | TAK |  |  |
|  | Na stacji technika dostępna informacja o stopniu naładowania detektora bezprzewodowego | TAK |  |  |
|  | System operacyjny : Windows 10 lub nowszy | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE DLA APARATU |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu min. 2 dni | TAK |  |  |
|  | Testy specjalistyczne i akceptacyjne | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon radiologicznych na podstawie udostępnionego planu pomieszczeń | TAK |  |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 2 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia, od pn do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.. Zamawiający dopuszcza zdalną reakcję serwisu przy pomocy połączenia internetowego | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy ( przy braku konieczności sprowadzenia części zamiennych) max. 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, od pn do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski – max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, od pn do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |  |
|  | Oferent posiada autoryzację producenta aparatu na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK Dołączyć stosowne dokumenty |  |  |
| SYSTEM Pacs |  |  |  |  |
|  | oprogramowanie pacs |  |  |  |
|  | Nazwa, producent, wersja sytemu | TAK Proszę podać |  |  |
|  | System dostarczony z kompletem bezterminowych licencji niezbędnych do działania, w tym dla: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, oraz innych modułów, w tym również produkcji firm trzecich, niezbędnych do spełnienia niniejszej specyfikacji. | TAK |  |  |
|  | Dostarczony system zgłoszony jako wyrób medyczny w klasie min. IIa Certyfikat niezależnego uprawnionego podmiotu, potwierdzający że dostarczony system w klasie min. IIa jest zgody z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG i oznakowany znakiem CE (Conformité Européenne) z numerem podmiotu | TAK Dołączyć stosowne dokumenty |  |  |
|  | Producent systemu posiada certyfikat spełnienia normy ISO:13485 w zakresie produkcji i serwisu programowania. W przypadku autoryzowanego serwisu na terenie Polski – analogiczny certyfikat dla takiego serwisu | TAK Dołączyć stosowne dokumenty |  |  |
|  | Konfiguracja systemu umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń DICOM obecnie użytkowanych przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Dostarczany system bez ograniczeń licencyjnych na: • wielkość przestrzeni obrazowej, • ilość składowanych badań rocznie, • jednoczesny dostęp do przeglądarki klinicznej w gabinetach lekarskich, | TAK |  |  |
|  | System posiada polski interfejs użytkownika oraz polską pomoc kontekstową. | TAK |  |  |
|  | System PACS automatycznie przełącza się na kolejny skonfigurowany system plików archiwum po wykorzystaniu miejsca na aktualnie używanym lub opcja manualnego/serwisowego przełączenia wolumenów obrazowych pod warunkiem, że system PACS będzie informował uprawniony personel IT Zamawiającego o zajętości przestrzeni dyskowej oraz przełączenie wolumenów może zostać wykonane przez uprawniony personel IT Zamawiającego, bez konieczności ingerencji serwisu i dodatkowych kosztów.* | TAK | Przełączanie automatyczne – 5 pkt. Przełączanie manualne – 0 pkt. |  |
|  | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty dostarczane w formacie pdf. | TAK |  |  |
|  | System PACS obsługuje automatyczną dekompresję obrazów podczas wysyłania do węzła DICOM (SCU) (np. stacji diagnostycznej), jeśli stacja nie obsługuje obrazów w formacie, w jakim zostały zarchiwizowane w systemie. | TAK |  |  |
|  | System PACS posiada funkcję autoroutingu badań, pozwalającą na automatyczne przesłanie badania na stację docelową, możliwe jest określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu, z jakim ma być wykonywane zadanie, możliwość konfiguracji reguł autorutingu z wykorzystaniem danych z dowolnych tagów DICOM archiwizowanych obrazów. | TAK |  |  |
|  | Zapis zdarzeń w systemie: - data i czas zdarzenia, - rodzaj zdarzenia (logowanie użytkownika, zapytanie, edycja danych, export), - użytkownik, IP komputera, - identyfikacja węzła DICOM i IP komputera w przypadku zapytań i eksportów, - identyfikator badania/pacjenta na którym była wykonywana operacja. | TAK |  |  |
|  | Interfejs pozwalający na wyszukiwanie badań/pacjentów w/g: - data badania ( zdefiniowane: dowolny zakres dat, dziś, ostatnie 3 dni) - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - rodzaj badania (modalność), - nazwa aparatu (AE Title), na którym wykonano badanie, - jednostka zlecająca badanie, - lekarz kierujący, - status badania w HIS (np. opisane / nieopisane ). | TAK |  |  |
|  | Sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco według wybranej kolumny. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS może dodawać nowe i konfigurować węzły DICOM. | TAK |  |  |
|  | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować uprawnienia użytkowników systemu. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość edycji danych pacjenta: imię i nazwisko, PESEL/ID pacjenta, data urodzenia, płeć. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość edycji danych badania: data i godzina badania, kod badania, nazwa badania. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik PACS ma możliwość przenoszenia niewłaściwie przypisanych obiektów DICOM do innych obiektów istniejących w systemie. Obiekt znajdujący się niżej w hierarchii można dodać do obiektu będącego wyżej w hierarchii. Hierarchia obiektów w kolejności: pacjent, badanie, seria, obraz. Przykładowo: - przeniesienie obrazu do istniejącego badania, tworzona jest nowa seria zawierająca przenoszony obraz, - przeniesienie obrazu do istniejącego pacjenta, tworzone są: badanie i seria zawierające przenoszony obraz, - przeniesienie serii do istniejącego pacjenta, tworzone jest nowe badanie zawierające przenoszoną serię, Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wysyłania/eksportu badań do wszystkich zdefiniowanych węzłów z przeglądem historii wyeksportowanych badań/serii i opisem statusu ( minimum: wysłane, oczekujące, błędne/niekompletne) oraz możliwością ponowienia eksportu | TAK |  |  |
|  | Podgląd ilości wolnego miejsca na poszczególnych, zdefiniowanych systemach plików archiwum. | TAK |  |  |
|  | Użytkownik ma możliwość wysłania badania do nagrania na płytę dla pacjenta, na domyślnym duplikatorze, przy użyciu dedykowanego przycisku.* | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlenia opisu badania poprzez kliknięcie na danym rekordzie listy badań. | TAK |  |  |
|  | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS badania z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Obsługa skanowania dokumentów bezpośrednio z dowolnego skanera poprzez standardowy sterownik "TWAIN". Dostęp do zeskanowanych dokumentów przez przeglądarkę systemu dystrybucji obrazów.* | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W czasie trwania gwarancji - bezpłatna konfiguracja systemu PACS na potrzeby integracji z zewnętrznym systemem Teleradiologii. Funkcja wysyłania zleceń HL7 wykonania opisów do systemu Teleradiologii, odbiór opisów z Teleradiologii (HL7) i ich przesył do systemu AMMS Asseco | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia pracę zarówno na pojedynczym monitorze (np. na stanowiskach przeglądowych) jako i pracę na stanowiskach wyposażonych w dwa monitory medyczne (stanowiska opisowe) | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM nie wymaga instalacji na dysku lokalnym stacji klienckiej. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM uruchamiana poprzez link dostępny w systemie HIS-AMMS zamawiającego w kontekście badania, pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Po otwarciu przeglądarki z linku w AMMS, wyświetlany jest wykaz innych dostępnych w systemie badań pacjenta ( w celu ewentualnego porównania badań) | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia wyświetlenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań różnych pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia otwarcie i porównanie wielu badań tego samego pacjenta, o różnych modalnościach ( DR, CR, CT, MR, US, itd.). | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia płynną regulację powiększenia, jasności i kontrastu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia obrót obrazu o dowolny kąt. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia wykonanie lustrzanego odbicia oraz negatywu/pozytywu wyświetlanego obrazu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada narzędzie "lupa" o regulowanym powiększeniu, co najmniej: 1x, 2x, 3x, 4x. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala zastosować szablony VOI LUT na wyświetlanym obrazie. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala przywrócić wyjściowe ustawienia (obrót, powiększenie, jasność, kontrast) wyświetlanego obrazu jednym przyciskiem. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję wyświetlania topogramu dla badań TK i MR oraz linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję rekonstrukcji wielopłaszczyznowej MPR.* | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada funkcję projekcji minimalnych, maksymalnych i uśrednionych natężeń MIP.* | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Po otwarciu obrazów dla badań TK i MR oprogramowanie przeglądarki klinicznej automatycznie synchronizuje serie w badaniu. Dla zsynchronizowanych serii oprogramowanie pokazuje linie odniesienia na innych płaszczyznach. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika pkt na obrazie, należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i axial).* | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM posiada następujące narzędzia pomiarowe i adnotacji: - pomiar liniowy, w tym linia wielokrotnie łamana, - obszar prostokątny, obszar eliptyczny, obszar o dowolnym kształcie, - odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych, - pomiar kąta, pomiar kąta metodą Cobba, pomiar kąta przechodzącego przez środki czterech odcinków. - Nanoszenie adnotacji/komentarzy tekstowych | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy dodawane narzędziami do pomiarów i adnotacji zapisane na serwerze można wyświetlić wraz z badaniem na innym stanowisku | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla wykonywania testów podstawowych cyfrowych aparatów RTG, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia 2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Narzędzie pomiarowe wyświetlające SNR dla wskazanego obszaru obrazu z przypisaną powierzchnią obszaru pomiaru: 4 cm kw. Możliwość dokładnego pozycjonowania mierzonego obszaru * | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia eksport obrazów badania na dysk lokalny w formacie: DICOM, PNG, JPEG, TIFF. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM umożliwia nagranie na lokalnym napędzie obrazów DICOM badania na płytę CD/DVD wraz z załączoną przeglądarką uruchamianą automatycznie na dowolnym komputerze. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia wyświetlenie opisu badania zatwierdzonego przez radiologia w AMMS, z możliwością wydruku wyświetlanego opisu. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów DICOM pozwala zdefiniować domyślne akcje dla przycisków myszy (np.: lewy przycisk - jasność/kontrast, środkowy przycisk – powiększenie) oraz możliwość włączenia pod prawym przyciskiem myszy menu z wyborem funkcji dla lewego przycisku. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka wyposażona w narzędzie testowania monitorów medycznych, umożliwiające wykonanie i zapis wyników testów podstawowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.* | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Szkolenie z obsługi systemu PACS (dla Administratorów systemu PACS oraz Użytkowników) w sumarycznym wymiarze min. 3 dni szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego (2 dni w okresie wdrożenia + 1 dzień po miesiącu od zakończenia wdrożenia), każde zakończone protokołem z opisem zakresu szkolenia i listą osób przeszkolonych ok. 12 – 15 osób. | TAK |  |  |
|  | Zamawiającemu zostaną przekazane wszystkie niezbędne hasła/kody umożliwiające pełny dostęp do systemu operacyjnego, systemu PACS i bazy danych. Hasła/kody mają zostać przekazane uprawnionemu personelowi IT Zamawiającego po odpowiednim przeszkoleniu na etapie wdrożenia | TAK |  |  |
|  | Generowanie statystyk na podstawie informacji o dawkach otrzymywanych z aparatów po ekspozycji, na potrzeby monitorowania dawek z badań pacjentów | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu systemu PACS w okresie gwarancji (czas podjęcia naprawy) od zgłoszenia – max. następny dzień roboczy. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca, może zostać wezwany przez Zamawiającego do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego w zakresie funkcjonalności oferowanego rozwiązania informatycznego. Wykonawca deklaruje gotowość do przeprowadzenia prezentacji w terminie do 5 dni od wezwania. | TAK |  |  |
|  | INTEGRACJA PACS-HIS (AMMS) |  |  |  |
|  | System PACS musi komunikować się z systemem HIS-AMMS za pomocą protokołu HL7 w wersji 2.x, bezpośrednio tzn, bez pośrednictwa systemów trzecich np. RIS | TAK |  |  |
|  | System PACS musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie danych odebranych z systemu HIS-AMMS w komunikacie HL7. z możliwością edycji danych pozycji worklisty: data i godzina planowana badania, modalność, AET aparatu wykonującego, nazwa planowanej procedury, kod badania | TAK |  |  |
|  | Generowana worklista musi mieć możliwość filtrowania wyników osobno dla każdego aparatu zgodnie z danymi przesłanymi w HL7 ze zleceniem. | TAK |  |  |
|  | System PACS musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane, w generowanej przez siebie DICOM Modality Worklist na podstawie danych HL7 odebranych od systemu HIS-AMMS. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu zleconego badania, w generowanej przez system PACS DICOM Modality Worklist, dla urządzeń diagnostycznych: - automatyczna zmiana statusu badania na zakończone po odebraniu obrazów DICOM przez system PACS od urządzenia diagnostycznego, - po ręcznym połączeniu odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez uprawnionego użytkownika (w przypadku, gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie HIS). | TAK |  |  |
|  | System PACS musi automatycznie usuwać pozycję DICOM Modality Worklist po wycofaniu (anulowaniu) zlecenia w systemie HIS na podstawie otrzymanego z systemu HIS komunikatu HL7. | TAK |  |  |
|  | Obsługa komunikacji zwrotnej HL7 do HIS po zakończeniu badania. System PACS przesyła link do przeglądarki obrazów DICOM | TAK |  |  |
|  | System PACS musi odbierać od systemu HIS-AMMS komunikaty HL7 z wynikami (opisami) badań. Odebrane opisy muszą być dołączane do badania w systemie PACS jako kolejna seria, udostępniane stacjom diagnostycznym, do nagrania na płytę oraz prawidłowo wyświetlane w przeglądarce obrazów DICOM | TAK |  |  |
|  | Edycja opisu w systemie HIS powoduje zmianę w systemie PACS, system PACS udostępnia ostatnią aktualną wersję opisu. | TAK |  |  |
|  | Administrator systemu PACS ma możliwość połączenia istniejącego w systemie badania z odpowiednią pozycją Modality Worklist, utworzoną na podstawie danych zlecenia z systemu HIS-AMMS Zmiany są automatycznie uwidocznione dla klientów systemu PACS (interfejsy, przeglądarki, węzły DICOM). | TAK |  |  |
|  | System PACS przechowuje informację o statusie badania w HIS: np. opisane/nieopisane. | TAK |  |  |
|  | Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z uruchomieniem integracji zarówno po stronie PACS jak i po stronie dostawcy systemu HIS-AMMS, wraz z uwzględnieniem nadzoru po stronie AMMS na okres 12 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z rozbudową użytkowanego u Zamawiającego systemu HIS-AMMS o moduł Pracowni Diagnostycznej ( 8 licencji )– na potrzeby wykonywania opisów badań przez radiologów i wysłania opisów do systemu PACS | TAK |  |  |
|  | Uruchomienie integracji desktop: po kliknięciu w aplikacji AMMS, otwierane są obrazy DICOM opisywanego badania w oferowanej w postępowaniu przeglądarce. | TAK |  |  |
|  | W celu potwierdzenia doświadczenia w zakresie dostaw i prac tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie systemu PACS zintegrowanego z systemem AMMS Asseco i sprzętu IT należy spełnić poniższy warunek: - w okresie ostatnich 3 lat, wykonanie dostawy/dostaw sprzętu IT i systemu PACS o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto, gdzie dostarczane oprogramowanie PACS wymagało integracji HL7 z systemem ASSECO-AMMS i jest ona utrzymywana do chwili obecnej. Należy przedstawić na rzecz których podmiotów wykonane były dostawy, oraz załączyć dowody określające że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane | TAK Dołączyć stosowne dokumenty Należy złożyć oświadczenie Załącznik nr 5 do SWZ „Wykaz dostaw” oraz referencje lub inne dokumenty poświadczające wykonanie |  |  |
|  | SERWER PACS |  |  |  |
|  | Obudowa Rack o wysokości max 2U, wraz kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. | TAK |  |  |
|  | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch fizycznych procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany minimum jeden procesor minimum szesnastordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Zaoferowany procesor musi osiągać w teście PassMark Average CPU Mark (wynik dostępny na stronie http://cpubenchmark.net/) wynik co najmniej 17000 punkty | TAK |  |  |
|  | Zainstalowane min. 192 GB RDIMM 3200MT/s, Płyta główna powinna obsługiwać do min. 3TB pamięci RAM. | TAK |  |  |
|  | Gniazda PCIe Minimum 4 x PCIe Gen 3 o prędkości min. x8 | TAK |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe Dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet BASE-T Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet BASE-T | TAK |  |  |
|  | Dyski twarde zainstalowane -min: 2 szt. 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps, min. 1 DWPD. 4 szt. 4TB SATA 512n 6Gb/s 7,2 tys Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 1600x1200. | TAK |  |  |
|  | Redundantne wentylatory | TAK |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą | TAK |  |  |
|  | Karta zarządzania: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS wsparcie dla LLDP wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. Monitorowanie zużycia dysków SSD możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. | TAK |  |  |
|  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019. | TAK Należy przedłożyć stosowne dokumenty tj. certyfikat itp. |  |  |
|  | Trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. | TAK Należy przedłożyć stosowny dokument |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE DO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wspólny na wymienione, dostarczane elementy: - Aparat cyfrowy RTG z detektorem i stacją technika - System PACS - Serwer systemu PACS Min.24 miesiące / Max 36 miesięcy (kryterium „Okres gwarancji”) | TAK Podać Liczbę miesięcy |  |  |

Uwaga:

Zaoferowanie sprzętu niespełniającego któregokolwiek z podanych powyżej wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne ze wzorem określonym w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty.

………………………….dn. ……………………………..									………………………………………………………																																						Należy podpisać elektronicznie –

podpisem kwalifikowanym

lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.