Kraków dnia: 2021-11-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/51/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora wykonującego badania metodą PCR do Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/51/2021.

Zamawiający, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od punktu nr. 10 zapisanego w parametrach granicznych dla analizatora w załączniku nr. 1B tj. Analizator umożliwiający wykonanie badań pilnych. Dostępna funkcja - CITO? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 10 załącznika nr 1B w następujący sposób: "Analizator umożliwiający procesowanie jednoczasowo min. 12 próbek. Dostępna funkcja – CITO dla badań na SARS-CoV-2 W przypadku gdy oferowany analizator nie posiada funkcji CITO (poprzez badanie na CITO Zamawiający rozumie wykonanie oznaczenia w czasie nie dłuższym niż 75 minut), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego urządzenia umożliwiającego wykonanie badania w trybie pilnym (CITO) na SARS-CoV-2 w czasie nie dłuższym niż 75 minut na 1 oznaczenie. Dodatkowe urządzenie ma mieć możliwość wykonania jednoczasowo min. 4 badań na SARS-CoV-2" W przypadku zaoferowania dodatkowego urządzenia Wykonawca musi uwzględnić wszystkie płyny, odczynniki i materiały zużywalne w tabeli nr 1 w załączniku nr 1, biorąc pod uwagę, że 50% badań, tj 3600, w kierunku SARS-CoV-2 będzie wykonywanych w trybie CITO. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości wykonywanych badań w trybie CITO do 8 badań w kierunku SARS-CoV-2 jednoczasowo. W takim przypadku Wykonawca dostarczy dodatkowe urządzenie dla badań CITO.” 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od punktu nr. 13 w załączniku nr. 1B zapisanego w parametrach granicznych dla analizatora tj. Analizator posiadający wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów, gdyż oferowane przez firmę Biomedica urządzenie nie pracuje w systemie modułowym, co wiąże się z niemożliwością spełnienia wymienionego powyżej parametru? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 18 parametrów granicznych tj. w załączniku nr. 1B Przeglądy min. dwa razy w roku. Na wykonywanie przeglądów technicznych urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta tj. co 12 miesięcy, tj. 2 razy przez cały okres trwania umowy- 24 miesiące. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru granicznego nr. 20 w załączniku nr. 1B tj. czas naprawy analizatora do 72 godzin od zgłoszenia awarii na czas naprawy analizatora w przypadku ewentualnej wymiany części do max 96 godzin. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 poniżej. 5. Czy Zamawiający przy zapisie: min. 4 kontrole dla każdego parametru wyrazi zgodę na ewentualną negocjację/zmianę (wg. tabelki poniżej) oraz czy zapis min. 4 kontrole dla każdego parametru dotyczy okresu 12 miesięcy czy 24 miesięcy? Lp.; Nazwa badania; Maksymalna częstotliwość sprawdzianów na rok. 1.; wykrywanie wirusa SARS CoV -2; 4. 2.; wykrywanie wirusa HIV ilościowo; 4. 3.; wykrywanie wirusa HCV ilościowo; 4. 4.; wykrywanie wirusa HBV ilościowo; 4. 5.; wykrywanie genów oporności na karbapenemazy: KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48, jakościwo; 1. 6.; wykrywanie wirusa SARS CoV2, FLU/RSV, jakościowo; 1. 7.; wykrywanie wirusa FLU/RSV , jakościowo; 2. Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4 kontroli w okresie trwania umowy (24 miesięcy) dla każdego parametru. 6. Czy Zamawiający dopuści następujące zapisy w § 20 umowy: c) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia towaru, o którym mowa w § 9 za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 11 ust. 1 lub 2. d) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części każdorazowego zamówienia, w skład którego wchodził reklamowany produkt za każdy dzień zwłoki w dostawie produktu wolnego od wad w terminie określonym w § 13 ust. 3. f) w wysokości 0,5 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego lub nie zapewnienia wykonywania badań w innych laboratoriach , o których mowa w § 6 ust. 2 lit.c) w terminie określonym w § 6 ust. 2. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozpatrzenie reklamacji w przeciągu 10 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu w § 11 pkt 1 "Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy………….. sporządzonego przez Zamawiającego określającego rodzaj i ilość produktu, w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia" Odpowiedź: Wykonawca w treści pytania zaproponował zmianę zapisu na już istniejący. Zmiana nie jest wymagana. 9. Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi urządzenia w języku angielskim i tym samym zmieni zapis w pkt. 14 w zał. 1b "Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim oraz dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z urządzeń" Pragniemy znaczyć, ze Zamawiający w SWZ zamieścił opis: 9.1 Na potwierdzenie zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 9.2.1 Oryginalne karty katalogowe wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów granicznych, o których mowa w załączniku nr 1B do SWZ, wymaganych przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuścił dokumenty w języku angielskim potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów granicznych, natomiast instrukcja obsługi urządzenia jest przeznaczona dla użytkownika końcowego i musi być w języku polskim. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zawartego w punkcie 19 z Zał. 1B. tj." W cenie oferty Wykonawca zapewnia pakiet startowy pozwalający na wykonanie minimum po jednym rodzaju badania będącego przedmiotem zamówienia." Oświadczamy, że dodatkowa wycena takiego zestawu, która ma być uwzględniona w ofercie znacznie i niepotrzebnie zawyży wartość oferty. Zamawiający określa już precyzyjnie ilości niezbędne do wykonania badań w formularzu cenowym. Pragniemy zauważyć, że producent nie przewiduje i nie daje możliwości zaoferowania pojedynczego badania. Należy w tym miejsc wskazać, że zgodnie z naszą wiedzą każdy z Wykonawców zmuszony będzie do wyceny opakowań o skrajnie różnej ilości badań w 1 opakowaniu co przyczyni się do "fałszywie nieporównywalnej skali oceny". Taka wycena będzie miała wpływ na końcowy wynik który zależy jedynie od możliwości Wykonawcy a przecież ilości wymaganego produktu określone zostają przez Zamawiającego. Tego typu wymóg i dowolna interpretacja ilość oferowanego przedmiotu zamówienia to ewidentne naruszenie art. 16 pkt 1-3 oraz art. 99 ust. 1 i 4 PZP czyli utrudnianie uczciwej konkurencji i zasad równego traktowania wykonawców. Dodatkowo należy wskazać naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 PZP który zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący i nieuwzględniający wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, oraz w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Niezrozumiałym jest tym bardziej fakt dostarczenia zestawu startowego oferty już wybranej gdzie zestaw ten nie jest próbką i nie ma w tym przypadku uzasadnionego zastosowania. W przypadku pozostawienia ww. zapisu zwracamy się z prośbą o złożenie merytorycznego uzasadnienia jego zastosowania przez Zamawiającego Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu opisanego w punkcie 19 w załączniku 1B. 10. Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów w § 6 w następującej postaci: 1. Wydzierżawiający w ramach wynagrodzenia umownego sprawuje nadzór serwisowy przedmiotu dzierżawy w okresie obowiązywania umowy i będzie dostarczał na własny koszt wszystkie niezbędne części zamienne, podzespoły, części zużywalne, konieczne do usunięcia awarii przedmiotu dzierżawy oraz do przeglądów okresowych. Przez ten okres Dzierżawca zobowiązuje się do powiadamiania Wydzierżawiającego o każdej awarii bądź uszkodzeniu przedmiotu dzierżawy, a także o wadliwości jego pracy. Powiadomienie o awarii dokonuje użytkownik - pracownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej telefonicznie na nr tel……………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydzierżawiającego: …………………………… w dni robocze, a w pozostałe dni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z harmonogramem dyżurowym. Naprawie, w ramach wynagrodzenia, nie podlegają uszkodzenia mechaniczne przedmiotu dzierżawy. 2. Zasady nadzoru serwisowego: a) czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy - do 24godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii (rozumiany jako podjęcie działań zdalnych tj. e-mail i telefon); b) czas naprawy przedmiotu dzierżawy - do 72 godzin oraz 96 godzin w przypadku w przypadku sprowadzenia specjalistycznych części od momentu zgłoszenia awarii; c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 72 godzin Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres lub udostępni sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy; d) Wydzierżawiający gwarantuje możliwość rejestracji zgłoszeń o awarii przez 24 h na dobę, przez 365 dni w roku; e) Wydzierżawiający zobowiązany jest w każdym roku dzierżawy do min. 1 wizyt konserwacyjnych - zgodnie z zaleceniami producenta (przegląd analizatora i oprogramowania oraz sprawdzenie poprawności jego działania). Terminy wizyt będą każdorazowo ustalane z Dzierżawcą. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis par. 6 ust. 1 i 2 w następujący sposób: 1. Wydzierżawiający w ramach wynagrodzenia umownego sprawuje nadzór serwisowy przedmiotu dzierżawy w okresie obowiązywania umowy i będzie dostarczał na własny koszt wszystkie niezbędne części zamienne, podzespoły, części zużywalne, konieczne do usunięcia awarii przedmiotu dzierżawy oraz do przeglądów okresowych. Przez ten okres Dzierżawca zobowiązuje się do powiadamiania Wydzierżawiającego o każdej awarii bądź uszkodzeniu przedmiotu dzierżawy, a także o wadliwości jego pracy. Powiadomienie o awarii dokonuje użytkownik – pracownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej telefonicznie na nr tel……………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydzierżawiającego: ……………………………. w dni robocze, a w pozostałe dni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z harmonogramem dyżurowym. Naprawie, w ramach wynagrodzenia, nie podlegają uszkodzenia mechaniczne przedmiotu dzierżawy. 2. Zasady nadzoru serwisowego: a) czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy – do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii; b) czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze; c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 72 godzin w dni robocze Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres lub udostępni sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy; d) Wydzierżawiający gwarantuje możliwość rejestracji zgłoszeń o awarii przez 24 h na dobę, przez 365 dni w roku; e) Wydzierżawiający zobowiązany jest w każdym roku dzierżawy do min. 1 wizyty konserwacyjnej (przegląd analizatora i oprogramowania oraz sprawdzenie poprawności jego działania), chyba, że Producent sprzętu zaleca częstsze przeglądy. Terminy wizyt będą każdorazowo ustalane z Dzierżawcą.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik