Kraków dnia: 2022-12-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-736/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa spektrofotometru UV-Vis do pomiarów w mikroobjętościach tzw nanodrop - KC-zp.272-736/22” – znak sprawy KC-zp.272-736/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o zakresie długości fal od 190 nm do 840 nm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru o zakresie długości fal od 190 nm do 840 nm lub szerszym. Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o długości drogi optycznej od 0,02 mm do 0,5 mm? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Z prawa Lamberta-Beera wynika zależność, że im dłuższa droga optyczna, tym niższe stężenia mogą być zmierzone. Zamawiający nie wyklucza aparatów oferujących szerszy zakres mierzalnych stężeń, jednak nie przy węższym zakresie automatycznego dopasowania drogi optycznej. Wymagany zakres do 1 mm zapewnia możliwość oznaczania niższych stężeń, a dolna granica 0,03 mm zapewnia w pełni pokrycie górnego zakresu spotykanych stężeń.