Kraków dnia: 2024-01-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-705/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”dostawę dwukanałowego analizatora stężenia metanu z głowicami oraz oprogramowaniem wraz z montażem i instalacją - KC-zp.272-705/23” – znak sprawy KC-zp.272-705/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 1) Temat Odległość pomiędzy głowicami optycznymi a kontrolerem, Treść Ze względu na to, że głowice optyczne systemu winny być zainstalowane na szybie wentylacyjnym a kontroler systemu (analizator) instalowany jest zazwyczaj w sterowni lub innym łatwo dostępnym pomieszczeniu natomiast optyka oferowanego systemu musi być połączona z analizatorem światłowodem i kablem koncentrycznym prosimy o podanie odległości (mierzonej po trasie kabli) pomiędzy miejscem instalacji głowic optycznych a lokalizacją kontrolera. Prosimy o podanie tych odległości dla obydwu kanałów pomiarowych. Informacja ta jest niezbędna dla określenia kosztu dostarczanego światłowodu i kabla sygnałowego ale także w celu stwierdzenia ewentualnej konieczności zastosowania wzmacniaczy sygnałów. Odp. Nie przewiduje się stosowania wzmacniaczy sygnału. Światłowody nie wchodzą w zakres oferty. - SWZ jest zapis: Analizator metanu (CH4) pracujący techniką TDL (Tunable Diode Laser), np. w układzie otwartej ścieżki (open path) Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Analizator metanu (CH4) pracujący techniką TDL (Tunable Diode Laser) w układzie otwartej ścieżki (open path). Obudowa analizatora nie jest konieczna. Nie przewiduje się stosowania wzmacniaczy sygnału. 2) Temat Dodatkowe akcesoria : Celownik laserowy i miernik siły sygnału. Treść W celu poprawnego ustawienia względem siebie położenia głowic optycznych czyli nadajnika i odbiornika światła niezbędne jest użycie specjalistycznych narzędzi: Celownika laserowego i miernika natężenia światła laserowego/miernika sygnału elektrycznego. Zamawiający wymaga aby Dostawca zainstalował i uruchomił zestaw pomiarowy w kopalni Rydułtowy Anna więc w przypadku wymienionej instalacji nie potrzebuje tych dodatkowych akcesoriów. Narzędzia te przydadzą się jednak posiadaczowi analizatora w przypadku jeśli będzie w przyszłości samodzielnie instalował analizator na innym obiekcie. Czy w takim razie Zamawiający oczekuje uwzględnienia w dostawie celownika laserowego i miernika siły sygnału? Odp. Celownik laserowy i miernik sygnału ułatwiające montaż urządzenia przez pracowników AGH powinny być uwzględnione w ofercie. - SWZ jest zapis: Urządzenie zamontowane ma zostać w kanale szybu wentylacyjnego kopalni Rydułtowy Anna PGG. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Urządzenie zamontowane ma zostać w kanale szybu wentylacyjnego kopalni Rydułtowy Anna PGG. W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy ułatwiające samodzielny montaż i ustawienie (np. celownik laserowy i miernik sygnału) urządzenia przez pracowników AGH, a także urządzenie/a zapewniające prawidłowe jego działanie np. kompresor. 3) Obudowa kontrolera systemu. Treść Zamawiający nie określił miejsca instalacji kontrolera systemu (analizatora). Moduł kontrolera może zostać tymczasowo umieszczony na dowolnej podstawie bez specjalnej osłony jednak w przypadku przewidywanego długotrwałego funkcjonowania systemu w danym miejscu zaleca się umieszczenie kontrolera w obudowie ochronnej. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia szafki na kontroler i zabudowania w niej aparatu? Odp. Obudowa analizatora nie jest wymagana. 4) Temat Kompresory zapewniające przedmuch optyki systemu pomiarowego. Treść W przypadkach kiedy istnieje obawa, iż może dojść do zanieczyszczenia głowic optycznych lub w razie długotrwałej pracy głowic nawet we względnie czystym powietrzu należy zastosować przedmuch tych głowic sprężonym powietrzem. Możliwe jest użycie lokalnie dostępnego źródła sprężonego powietrza pomiarowego. Jeśli jednak powietrze sprężone nie jest lokalnie dostępne wówczas konieczne może być użycie kompresora (osobno dla każdego kanału) i odpowiedniego orurowania. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kompresorów zapewniających przedmuch układów optycznych systemu pomiarowego? Odp. W składanej ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie aparatury pomiarowej np. kompresor. 5) Komputer do obsługi procesu zbierania i prezentacji danych z systemu pomiarowego. Treść Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania do obsługi analizatora, pozwalającego też na wyliczenie stężenia. Oprogramowanie takie można zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows (od 8 wzwyż) wyposażonym w port Ethernet. Może to być komputer będący w posiadaniu Zamawiającego. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z analizatorem komputera do obsługi procesu zbierania i prezentacji danych? Jeśli tak to prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów tego komputera. Odp. Komputer nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie wraz z licencja może być dostarczone na nośniku typu "pen drive" - SWZ jest zapis: W zestawie ma znaleźć się oprogramowanie do obsługi analizatora pozwalające na wyliczenie stężenia. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: W zestawie ma znaleźć się oprogramowanie dostarczone na nośniku typu „pen drive” do obsługi analizatora pozwalające na wyliczenie stężenia.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło