Kraków dnia: 2025-11-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-620/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa zestawu do analizy polimerów metodą pirolizy sprzężonej z chromatografią gazową i spektrometrią mas (Py-GC-MS) dla WIMiIP - KC-DE-zp.272-620/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-620/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 dotyczy punktu 4 opis przedmiotu zamówienia: pytanie 1 dotyczy zapisu: Detektor MS (masowy) Kwarcowy, hiperboliczny, kwadrupolowy Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w postaci kwadrupoli zbudowanych z inertnego metalu o przekroju okrągłym. Jest to równo cenna technologia pozwalająca na osiąganie jednakowych wyników, jednocześnie tańsza w produkcji co przełoży się na złożenie konkurencyjnej oferty. Tylko jedna firma na rynku oferuje kwarcowe hiperboliczne analizatory kwadrupolowe co całkowicie ogranicza konkurencyjne rozwiązania. Pytanie 2. Dotyczy zapisu Maksymalna temperatura grzania kwadrupola 200 oC, pozwalająca na oczyszczenie spektrometru bez konieczności stosowania prefiltrów Uprzejmie prosimy o dopuszczenie systemów z możliwością stosowania prefiltrów. Tylko jedna firma stosuje grzanie kwadrupola bez stosowania prefiltrów, natomiast wszystkie inne wiodące firmy produkujące urządzenia do chromatografii ze spektrometrią mas stosują właśnie prefiltry. Nie jest to zatem konieczność a rutynowa technologia. Brak stosowania prefiltrów powoduje KONIECZNOŚĆ stosowania dodatkowych grzałek zużywających energię elektryczną, aby zapewnić utrzymanie kwadrupola w czystości. Oba rozwiązania – czyli materiał kwadrupola oraz jego grzanie są opatentowane przez jednego producenta, firmę AGILENT Technologies i są jedynie jednym z wielu sposobów produkcji systemów GCMS, w dodatku najmniej powszechnym wśród producentów. Pozytywna odpowiedź na te pytania pozwoli zaoferować urządzenie o dużo lepszych parametrach wykrywalności ILD<15 fg OFN a nie 40, szybkości pracy na poziomie 30000 amu/s a nie 12500, zakresu ciśnień do 150 psi a nie 100, dokładność ustawień dozownika na poziomie 0,001 PSI a nie 0,01, maksymalnej zmianie temperatury w piecu na poziomie 250 a nie 75 stopni/s czy 32 narostach temperatury w piecu a nie 20. Jednocześnie umożliwiona zostanie konkurencja technologiczna i cenowa, co stanowi istotę Prawa o Zamówieniach Publicznych Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie alternatywnej konstrukcji kwadrupola, pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów pracy, stabilności oraz jakości uzyskiwanych wyników. - Zamawiający dopuszcza systemy ze stosowaniem prefiltrów. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: Maksymalna temperatura grzania kwadrupola; 200 oC , pozwalająca na oczyszczenie spektrometru bez konieczności stosowania prefiltrów. Powyższy zapis otrzymuje nowy zapis: Maksymalna temperatura grzania kwadrupola; 200 oC , pozwalająca na oczyszczenie spektrometru bez konieczności stosowania prefiltrów lub z możliwością stosowania prefiltrów.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło