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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG  punkt 18  parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o liczbie kanałów przetwarzania 3 670 016.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG  punkt 19  parametry techniczne Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy 1 – 20 MHz
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG  punkt 32  parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji bramki w Dopplerze pulsacyjnym 0,5 – 20 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG  punkt 42  parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez oprogramowania do badania tarczycy zgodnie z EU-TIRADS-PL oraz piersi (BI-RADS)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Oprogramowanie to stanowi podstawowy wymóg Zamawiającego ze względu na docelowe przeznaczenie aparatu.

1. Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG  punkt 46  parametry techniczne Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z powiększeniem obrazu 15X.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG  punkt 57  parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o częstotliwości pracy 4 – 14 MHz spełniająca pozostałe parametry.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

1. Dotyczy zadania nr 5 Aparat USG  punkt 59  parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości pracy - górna częstotliwość pracy 18 MHz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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