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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Dotyczy pakiet nr 1 - MYJNIA NARZĘDZIOWA
1. Dot. Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy zainstalowanej 25 kW, przy zachowaniu zasilania 3×400 V / 50 Hz oraz spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań funkcjonalnych i eksploatacyjnych?
Uzasadnienie:
Wymóg ograniczający moc zainstalowaną urządzenia do maksymalnie 21 kW nie ma bezpośredniego wpływu na koszty eksploatacji ani efektywność energetyczną myjni-dezynfektora. O zużyciu energii decydują przede wszystkim konstrukcja urządzenia, zastosowane systemy odzysku energii, izolacja, optymalizacja programów oraz rzeczywisty pobór energii podczas cyklu, a nie wartość mocy przyłączeniowej.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie, z jakich względów funkcjonalnych lub eksploatacyjnych Zamawiający ograniczył moc zainstalowaną do 21 kW, skoro parametr ten nie jest równoznaczny z rzeczywistym zużyciem energii podczas eksploatacji urządzenia i nie wpływa na skuteczność procesu mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W ramach modyfikacji OPZ poz. 9 otrzymuje brzmienie: „Zasilanie elektryczne: 400 V; 50 Hz, moc całkowita urządzenia nie większa niż 25 kW. Ogrzewanie elektryczne.”

2. Dot. Poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor, w której grzałki elektryczne są umieszczone w zabezpieczonym zbiorniku pod komorą mycia, poza przestrzenią roboczą komory, zapewniając łatwe utrzymanie komory w czystości oraz pełną funkcjonalność urządzenia?
Uzasadnienie:
Wymóg określa konkretny sposób zabudowy grzałek, podczas gdy z punktu widzenia użytkownika istotny jest efekt funkcjonalny, tj. możliwość skutecznego czyszczenia komory oraz zachowanie odpowiednich warunków higienicznych.
Oferowana przez nas myjnia posiada grzałki umieszczone w zbiorniku znajdującym się pod komorą mycia, oddzielonym od komory roboczej i odpowiednio zabezpieczonym. Takie rozwiązanie eliminuje obecność elementów grzejnych w komorze mycia, nie utrudnia jej czyszczenia oraz zapewnia zachowanie wysokiego poziomu higieny i bezpieczeństwa eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie, w którym grzałki elektryczne są umieszczone w zabezpieczonym zbiorniku zlokalizowanym poza przestrzenią roboczą komory mycia (w tym w zbiorniku pod komorą mycia), spełnia wymóg poz. 12. Wymaganie ma charakter funkcjonalny: elementy grzejne nie mogą znajdować się w przestrzeni roboczej komory mycia ani w komorze/przestrzeni spustowej w sposób utrudniający utrzymanie czystości

3. Dot. Poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor zapewniającą kontrolę poprawności procesu mycia poprzez monitorowanie parametrów pracy układu hydraulicznego i procesu, bez dedykowanego systemu ciągłego monitorowania obrotów ramion natryskowych, pod warunkiem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 15883 oraz zachowania pełnej skuteczności procesu mycia i dezynfekcji?
Uzasadnienie:
Wymóg zastosowania systemu ciągłego monitorowania obrotów ramion natryskowych opisuje konkretne rozwiązanie konstrukcyjne, podczas gdy o skuteczności procesu mycia decyduje prawidłowa praca całego układu hydraulicznego oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 15883.
Oferowane przez nas urządzenie zapewnia kontrolę prawidłowego przebiegu procesu poprzez monitorowanie kluczowych parametrów pracy układu hydraulicznego, gwarantując skuteczność mycia oraz bezpieczeństwo procesu, bez konieczności stosowania dedykowanego systemu monitorowania.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w kolumnie „Parametr wymagany załącznika nr 1.1 w pozycji 14 na następujący „Tak/Nie” oraz wprowadza punktację: Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.

4. Dot. Poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną w układ hydrauliczny zapewniający skuteczne zasilanie ramion natryskowych komory oraz wyposażenia wsadowego, gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 15883, niezależnie od liczby zastosowanych pomp obiegowych?
Uzasadnienie:
Wymóg zastosowania niezależnych pomp obiegowych dla ramion natryskowych komory oraz układu hydraulicznego wózków wsadowych opisuje określone rozwiązanie konstrukcyjne producenta, które nie stanowi wymagania wynikającego z normy PN-EN ISO 15883 ani nie przesądza o skuteczności procesu mycia.
O skuteczności procesu decyduje odpowiednio zaprojektowany układ hydrauliczny zapewniający wymagany przepływ, ciśnienie oraz równomierną dystrybucję wody do wszystkich dysz i elementów wsadu, niezależnie od liczby zastosowanych pomp.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W ramach modyfikacji OPZ poz. 15 otrzymuje brzmienie: „System mycia oparty o wysokowydajny układ pompowo-hydrauliczny zapewniający jednoczesne, kontrolowane zasilanie ramion/dysz natryskowych komory oraz układu hydraulicznego wózków wsadowych, z przepływem i ciśnieniem gwarantującymi skuteczność mycia i dezynfekcji potwierdzoną zgodnie z PN-EN ISO 15883 – niezależnie od liczby zastosowanych pomp obiegowych.”

5. Dot. Poz. 16 - Zwracamy uwagę, że obecnie na rynku dostępne są nowoczesne myjnie-dezynfektory zużywające około 25 litrów wody na fazę mycia, przy zachowaniu pełnej zgodności z normą PN-EN ISO 15883 oraz wysokiej skuteczności procesu. Ustalenie granicy punktowej na poziomie 35 litrów powoduje, że urządzenia zużywające 25 litrów oraz 35 litrów otrzymują identyczną liczbę punktów, mimo że różnica w zużyciu wody wynosi aż 40%.
Przyznane kryterium nie realizuje celu wyboru rozwiązania najbardziej efektywnego środowiskowo i ekonomicznie oraz nie pozwala na rzeczywiste zróżnicowanie ofert pod względem kosztów eksploatacji.
Czy Zamawiający rozważy zmianę kryterium oceny poprzez wprowadzenie progów lepiej odzwierciedlających aktualny poziom technologiczny urządzeń dostępnych na rynku, np.:

do 25 l - 5 pkt,
powyżej 25 l do 30 l - 3 pkt,
powyżej 30 l do 35 l - 1 pkt,
powyżej 35 l - 0 pkt,

lub zastosowanie wzoru proporcjonalnego, premiującego rzeczywiście niższe zużycie wody?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zasady oceny w ramach poz. 16. Ustalenie kryteriów oceny ofert, ich wag i progów należy do uprawnień Zamawiającego; przyjęty próg (≤ 35 l – 5 pkt) premiuje urządzenia o niskim zużyciu wody odpowiadająco do potrzeb Zamawiającego i nie ogranicza możliwości zaoferowania urządzeń o zużyciu niższym.

6. Dot. Poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające zapisanie minimum 40 programów użytkownika z możliwością ich modyfikacji, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych funkcjonalności?
Uzasadnienie:
Wymóg możliwości zapisania minimum 50 dodatkowych programów ma charakter ilościowy i nie wpływa na skuteczność procesu mycia i dezynfekcji ani bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. W praktyce eksploatacyjnej użytkownicy wykorzystują ograniczoną liczbę zwalidowanych programów, a ich nadmierna liczba nie przekłada się na zwiększenie funkcjonalności urządzenia.
Oferowana przez nas myjnia-dezynfektor umożliwia zapisanie 40 programów użytkownika, z możliwością ich modyfikacji zgodnie z uprawnieniami serwisowymi i procedurami walidacji, co w pełni pokrywa potrzeby eksploatacyjne centralnych sterylizatorni.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie, w ramach modyfikacji OPZ, poz. 30 otrzymuje brzmienie: „Zdolność zapisania w pamięci sterownika dodatkowych programów użytkownika w liczbie min. 20, ze swobodną możliwością ich modyfikacji przez użytkownika (zgodnie z uprawnieniami dostępu).” 
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