Kraków dnia: 2026-08-10
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
	POWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)-1



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza 
w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu 
i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu

	Numer referencyjny:
	ZP/44/2026



Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

· Załącznik nr 1.1 do SWZ - Myjnia narzędziowa 

Było:
	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany

	Parametr oferowany
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE

	14.
	System stałego monitorowania i kontroli obrotów ramion natryskowych (komory i wózka wsadowego).
	Tak
	
	
	

	15.
	System mycia oparty o wysokowydajne pompy cyrkulacyjne/obiegowe zasilające niezależnie dysze/ramiona w komorze oraz układ hydrauliczny wózków wsadowych.
	Tak
	
	
	

	18.
	Zintegrowane systemy odzysku ciepła z powietrza suszącego i/lub wody w celu jej wstępnego ogrzewania na potrzeby kolejnych procesów.
	Tak
	
	
	

	28.
	Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory (lub dedykowany wskaźnik zewnętrzny), z podziałem kolorystycznym informującym o aktualnym statusie myjni (np. tryb pracy, zakończenie procesu, stan alarmowy).
	Tak, podać
	
	
	

	30.
	Zdolność zapisania w pamięci dodatkowych kilkudziesięciu (min. 50) programów ze swobodną możliwością modyfikacji przez użytkownika.
	Tak
	
	
	



Jest: 
	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany

	Parametr oferowany
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE

	14.
	System stałego monitorowania i kontroli obrotów ramion natryskowych (komory i wózka wsadowego).
	Tak/Nie
	
	Tak-5 pkt
Nie-0 pkt
	

	15.
	System mycia oparty o wysokowydajny układ pompowo-hydrauliczny zapewniający jednoczesne, kontrolowane zasilanie ramion/dysz natryskowych komory oraz układu hydraulicznego wózków wsadowych, z przepływem i ciśnieniem gwarantującymi skuteczność mycia i dezynfekcji potwierdzoną zgodnie z PN-EN ISO 15883 – niezależnie od liczby zastosowanych pomp obiegowych.
	Tak
	
	
	

	18.
	Zintegrowane systemy odzysku ciepła z powietrza suszącego i/lub wody w celu jej wstępnego ogrzewania na potrzeby kolejnych procesów.
	Tak/Nie
	
	Tak-5 pkt
Nie-0 pkt
	

	28.
	Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory (lub dedykowany wskaźnik zewnętrzny), z podziałem kolorystycznym informującym o aktualnym statusie myjni (np. tryb pracy, zakończenie procesu, stan alarmowy).
	Tak/Nie
	
	Tak-5 pkt
Nie-0 pkt
	

	30.
	Zdolność zapisania w pamięci sterownika dodatkowych programów użytkownika w liczbie min. 20, ze swobodną możliwością ich modyfikacji przez użytkownika (zgodnie z uprawnieniami dostępu).
	Tak
	
	
	




· Załącznik nr 1.3 do SWZ - Aparat RTG typu ramię C 
Było:
	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany

	Parametr oferowany
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I.	INFORMACJE OGÓLNE

	2.
	Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim
	Tak
	
	
	

	VII. MONITOR, TOR WUZYJNY I OPROGRAMOWANIE

	74.
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji)
	
	
	
	

	VIII. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	80.
	Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych.
	Tak, podać
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	89.
	Przeszkolenie min. 2 pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej, zasad konserwacji prewencyjnej oraz odczytywania kodów błędów
	
	
	
	



Jest: 
	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany

	Parametr oferowany
	Punktacja
	Ocena Komisji 
spełnia / 
nie spełnia

	I.	INFORMACJE OGÓLNE

	2.
	Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne oraz menu użytkownika w języku polskim
	Tak/Nie
	
	Tak - 5 pkt
Nie - 0 pkt
	

	VII. MONITOR, TOR WUZYJNY I OPROGRAMOWANIE

	74.
	Skonfigurowanie aparatu do współpracy z systemem PACS Zamawiającego (konfiguracja tylko dostarczanego aparatu, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy żadnych dodatkowych licencji)
	Tak
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	80.
	Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych.
	Tak, podać
	
	
	

	IX. SZKOLENIA

	89.
	Przeszkolenie min. 2 pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej, zasad konserwacji prewencyjnej oraz odczytywania kodów błędów
	Tak
	
	
	



· Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do SWZ

Było:
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Wartość netto w zł
	Wartość brutto w zł
	Okres gwarancji (uwaga parametr punktowany zgodnie z pkt. 18.2 SWZ)

	Pakiet … - …………….*
	
	
	




2) termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy;

Jest: 
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Wartość netto w zł
	Wartość brutto w zł
	Okres gwarancji (uwaga parametr punktowany zgodnie z pkt. 19.2 SWZ)

	Pakiet … - …………….*
	
	
	



1) termin realizacji przedmiotu zamówienia**:
Pakiet nr 1 – do 90 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2026r.
Pakiet nr 2-4 – do 60 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2026r.
Pakiet nr 5 – do 30 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 16.11.2026r.
**Wykonawca wykreśli pakiety, na które nie będzie składał oferty 

· Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu do pkt 2.1 „Procedura” Zamawiający dodaje zapis: „Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1, Zmodyfikowany Załącznik nr 1.3, Zmodyfikowany Załącznik nr 2 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl. 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.


Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski
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