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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa maszyny wytrzymałościowej wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla WIMiIP - KC-DE-zp.25.405.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.405.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 

Czy zamawiający umożliwi zaproponowanie maszyny wytrzymałościowej dwukolumnowej podłogowej o masie 230kg o parametrach: 

•Zakres pomiarowy siły: od 1 N do co najmniej 250 N.

•Klasa dokładności pomiaru siły: 0.5 zgodnie z ISO 7500-1

•Głowica pomiarowa kompatybilna z maszyną, podłączana za pomocą złącza USB.

•Zabezpieczenie przed przeciążeniem głowicy pomiarowej do 800% zakresu głowicy.

•Pomiar i sterowanie w funkcji: obciążenia, naprężenia i odkształcenia w badaniach na rozciągania oraz ściskania.

•Regulowana prędkość testu w zakresie co najmniej od 0,001 mm/min do 500 mm/min.

•Dokładność prędkości testu: nie gorsza niż +/- 1% dla prędkości <0,5mm/min, i +/-0,2% dla prędkości >0,5mm/min

•Maksymalny rozstaw roboczy bez uchwytów: co najmniej 1030 mm.

•Maksymalny ruch belki / trawersy bez uchwytów: co najmniej 800 mm.

•Odległość osi trzpienia od kolumny: co najmniej 200 mm.

•Rozdzielczość pozycjonowania: 0,000025 mm (0,025 µm)

•Sztywność kolumn: 10 kN/mm.

Uzasadnienie:

Maszyna dwukolumnowa ma większą rozdzielczość i sztywność, a jej koszt jest porównywalny 
z kosztem maszyny jednokolumnowej lub niższy.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania maszyny wytrzymałościowej dwukolumnowej podłogowej 
o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Ograniczenie to wynika z warunków lokalowych oraz dostępnej przestrzeni przeznaczonej na instalację urządzenia. Wymagane przez Zamawiającego maksymalne wymiary urządzenia zostały określone 
z uwzględnieniem miejsca jego docelowego użytkowania. Zastosowanie konstrukcji dwukolumnowej podłogowej wiązałoby się z przekroczeniem dopuszczalnych gabarytów urządzenia i uniemożliwiłoby jego prawidłowe posadowienie oraz eksploatację w przewidzianej przestrzeni.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące konstrukcji oraz maksymalnych wymiarów maszyny określone w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ.
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