


Kraków dnia: 2026-10-13
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.465.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa 1 szt. pieca wysokotemperaturowego dla WTK AGH - KC-DE-zp.25.465.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.465.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  
W treści opisu przedmiotu zamówienia zostały określone wymagania, proszę o uszczegółowienie:
1. temperatura maksymalna co najmniej 2200stC, czy czas wytrzymania jest wystarczający np. 1 minuta? lub jaki jest wymagany?
2. temperatura pracy ciągłej co najmniej 2100stC, czy czas wytrzymania jest wystarczający 30 minut ? lub jaki jest wymagany?
3. czy wymiary przestrzeni roboczej to wymiar obszaru użytecznego w którym mogą być ogrzewane części w procesie? czy obszar użyteczny może być o wymiarze 150x150x150 lub fi 150 x H 150 [mm]
4. jaki poziom próżni jest wymagany w procesie na maksymalnej temperaturze oraz pracy ciągłej?
5. czy układ chłodzenia pieca zostanie dostarczony przez Zamawiającego, czy powinien być w zakresie dostawy. Czy układ chłodzenia (np. chłodnia wentylatorowa lub np. chiller) może zostać zabudowany na zewnątrz pomieszczenia w którym jest przewidziana instalacja pieca wysokotemperaturowego? czy układ chłodzenia może pracować na niezamarzającym czynniku chłodzącym np. glikolu?
Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga czasu wytrzymania co najmniej 30 minut. Nie będą prowadzone cykle wygrzewania powyżej 1 godziny. 
2. Zamawiający wymaga czasu wytrzymania co najmniej 10 godzin w jednym cyklu. 

3. Przestrzeń robocza to wymiar przestrzeni zarezerwowana na próbki (użyteczna). Zamawiający wyraża zgodę żeby obszar użyteczny był o wymiarze 150x150x150 lub fi 150 x H 150 [mm]  

4. Poziom próżni musi zapewnić bezpieczeństwo materiału przed utlenieniem w całym zakresie temperaturowym pracy pieca. Parametry oszacowano na podstawie danych z publikacji, więc wartość 5*10 ^-1 mbara jest konieczna do otrzymania przeźroczystej ceramiki. 
5. Tak, układ chłodzenia będzie dostarczony przez Zamawiającego. Ze względów organizacyjnych układ chłodzenia będzie wewnątrz pomieszczenia, gdzie będzie znajdował się piec wysokotemperaturowy. Tak, układ chłodzenia może pracować na niezamarzającym czynniku chłodzenia np. glikol, nie mniej jednak na tym etapie planów Zamawiający nie przewiduje konieczności, aby czynnik chłodzenia posiadał cechy odporności na niskie temperatury. 
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